## Slide 1
重量計
AandD
PC
USB TypeA端子
RS232c
Dsub9pin オス端子
概要
２液性の接着剤を配合する際、利用者の配合比誤差が許容値となっているかをツールで確認している。
入力はキーボード入力のため、誤入力の懸念や手入力の手間があった。以前はRS232c端子を備えたPCが使われていたが、近年では搭載されていない場合がほとんどであるため出力端子を活用しずらい状況にある。
そこで、重量計で読み取った値を自動入力できる変換デバイスを開発、制作し、重量計の送信ボタン１つでツールへの値入力を実現した。(手打ちレス化)
同メーカーの違う型式でも同じデータフォーマットが利用されており、展開が見込めるため、本資料では開発したデバイスの仕様と開発に必要な知識をまとめた。
変換デバイスに必要な要件
機械：Dsub9pin端子をUSB TypeA端子に変換
電気：RS232cの電圧レベルをUSBの電圧レベルに変換
信号：重量計から出力するASCIIコードの値部分のみを切り出して出力
H/Wのイメージ
出力
22.4
入力
ST,+00012.78 g

## Slide 2
RS232c to TTLレベル変換
モジュール
NS-TRS232-02
RX
TX
マイコン
Seeeduino XINO
USBシリアルチップ搭載
RX
TX
重量計
AandD
RX
TX
TX
RX
PC
GND
GND
GND
GND
GND
3.3v
3.3v
5v
D+
D-
USBケーブル
TypeA to C
RS232cケーブル
9pin ストレート メスーメス
RS232c通信
②
③
⑤
AWG26ケーブル
UART通信
仕様
A＆D社の重量計のRS232c端子から出力される信号を変換し、USBでPCに接続し、HIDキーボードデバイスとして振る舞う。
データはAandD標準フォーマットの値部分のみPCに送信する。
例：AandD標準フォーマット：ST,+00012.78 g → PCへの入力：12.78
メリット：HIDキーボードデバイスとして振る舞うので、メモ帳、エクセル、その他システムへ手入力に近い感覚で入力できる。
改修などの変更やドライバのインストールが不要のため、USBさすだけですぐに利用可能。
開発範囲
②
③
⑤
デバイスマネージャーからはHIDキーボードとして認識する。
H/Wの構成図

## Slide 3
1.UARTの概要（Universal Asynchronous Receiver Transmitter）読み方：ユーアート
●シリアル信号とパラレル信号の変換する集積回路,または通信プロトコル。
※1シリアル通信とは信号をひとつづつ直列にして送り込む。
●２本のワイヤを使用し、非同期式（調歩同期方式）のシリアル通信に対応する。接続は1対1。
●ボーレート(通信速度)は2400bps～1.5Mbps
●正しく処理をするために送信側と受信側のボーレートをあらかじめ合わせておく必要がある。
●パラレル通信と比較し、必要な回路やワイヤの規模、数が抑えられ実装コストも低減できるメリットがある。
2.UARTのインターフェース
シリアル通信では１本の信号ラインまたはワイヤを使用し、送信用：Tx(トランスミッタ)と、受信用：Rx(レシーバー)の2本の信号線で接続する。接続は1対1で行われ、各１本(計２本)のワイヤを使用する。
※TxはTxD、RxはRxDと表現することもある。
UART1
RX
TX
UART2
RX
TX
相互に直接通信を行う２つのUARTデバイス
データバスへパラレル形式で渡す。
後に説明するデータフレームを受け渡す。
データバスへパラレル形式で渡す。
後に説明するデータフレームを受け渡す
パケットとして送受信

## Slide 4
３.UARTのデータ転送
●UARTでは、パケット方式でデータの伝送が行われる。
●送信機器と受信機器の間では、シリアル・パケットの構成や、物理的なハードウェア・ラインの制御といった処理を行う必要がある。
●パケットは、開始ビット、データ・フレーム、パリティ・ビット、停止ビットで構成される。
※フレーム・プロトコルについては今回利用しないので説明しない。
開始ビット
(1bit)
データフレーム
(5～9 Data Bits)
パリティビット
(0～1 bit)
停止ビット
(1～2 bit)
UARTパケットの例
通常、UARTのデータ伝送ラインは、データを伝送していないときには電圧レベルがハイの状態で維持。データ転送開始時は、送信側のUARTデバイスは伝送ラインの電圧を1クロック・サイクルの間、ハイからローに引き下げる。
一方、受信側のUARTデバイスは電圧がハイからローに遷移したことを検出すると、ボー・レートの周波数でデータ・フレームのビットの読み出しを開始する。
データ・フレームには、転送の対象となる本来のデータが含まれる。パリティ・ビットを使用する場合、データ・フレームの長さは5～8ビット。パリティ・ビットを使用しない場合には9ビットまで拡張できる。ほとんどの場合、データは最下位ビットから順に送信される（LSB）
受信側のUARTデバイスが、伝送中にデータが変化していない（エラーが発生していない）ことを確認する。
パケットの終わりを知らせるためのビット。
1～2ビット分の間、データ伝送ラインの電圧をローからハイに引き上げる。
アスキーコード：1byte=8bitで表現可能のため、送信と受信機器は8データビットで設定。また、今回の構成ではパリティなし、1停止ビットで設定した。

## Slide 6
参考文献
AnalogDialogue DEC2020 VOL54 UART――多様な非同期通信に対応可能なハードウェア通信プロトコル
著者：Eric Peňa , Mary Grace Legaspi
https://www.analog.com/jp/analog-dialogue/articles/uart-a-hardware-communication-protocol.html